품목 명세서(서식)

Commodity List

관 세 분류번호 HSK No	품목번호 Item No	품 명 Commodity	수량/단위 Q'ty/Unit	단가(U$) Price	금액(U$) Total Price	비 고 Remark

구매 규격서(서식)

Commodity Description

종목 번호 Item No.	관세분류 번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
	9027.30.2000.	41115406	분광광도계 (UV/VIS Spectrophotometer)	set	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use and Feature)

- 구매장비의 용도(어떤 업무에 사용되는 지 기술)

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 주장비

1) 분광광도계            1 set

2. 부속장비

1) ---                   1 set

2) ---                   1 set

3) ---                   1 set

Ⅲ. 규격(Specificpation)

- 특정 모델명이나 특정 방식(type)은 기재 불가, 주요 성능이나 규격위주로 기재

1. Optics : Double beam

2. Wavelength range : 190∼900nm or wider

3. Stray light : less than 0.02%T at 220㎚

4. Spectral bandwidth : 0.5, 1, 2, 4㎚ Variable

5. Wavelength accuracy : ±0.3㎚ or less

6. Detector : PMT or better

7. - - - - : - - - -

Ⅳ. 관련법령에 따른 필수 면허‧자격 사항(Compulsory Licenses and Qulifications required by relevant laws or regulations)

1.

2.

※ 예시 : 방사선동위원소 또는 발생장치 판매허가증, 의료기기수입허가증, 정보통신공사업, 기상장비업, 건축사사무소 신고업, 설계‧감리업 등

Ⅴ. 기타 조건(Remarks)

- 설치조건, 보증조건, 훈련 조건, 납기 등 -

1.

2.

구매요청금액  산출근거(예시)

(단위 :U$)

배 정 액	산 출 기 초	비 고
105,490	(물품대) Gas Chromatograph 87,900 × 1 Set = 87,900 Rotary Vaccum Evaporator 17,590 × 1 Set = 17,590 (운송료) (보험료) (관세) (부가세) (기타)	ㅇ 관세 : 8% ㅇ 부가세 : 10%

(서식)

규 격 적 합 조 사 표

Investigation Table of Suitable Specification

HSK. No 9027.30.2000	물품분류번호 41115406	Item. No : 1	품 명 : 분광광도계 COMMODITY : UV/VIS Spectrophotometer
제품설명 (Description)	제작자(생산국) Maker(Source)		A사(USA)	B사(JAPAN)
	Model		가나다	123
	Unit Price( $, FCA조건)		15,000	16,500
	국내취급사		ⓐ사 (TEL, FAX)	ⓑ사 (TEL, FAX)
Ⅰ. 용도(End-user's Use) ~ Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods) 1. 주장비 1) A장비 1 set 2) ~ 2. 부속장비 1) ~ 1 set Ⅲ. Performance & Specification 1. A장비 1) Optics : Double beam 2) Wavelength range : 190～900㎚ or wider 3) Stray light : less than 0.02%T at 220㎚ 4) Spectral bandwidth : 0.5, 1, 2, 4㎚ Variable 5) Wavelength accuracy : ±0.3㎚ or less ~ Ⅳ. 기타조건(Remarks) 1. ~			Same Same Same Same Double beam 180～900㎚ 0.02%T 0.5, 1, 2, 4, 6㎚ ±0.3㎚ Same	Same Same Same Same Double beam 190～1100㎚ 0.01%T 0.5, 1, 2, 4㎚ ±0.1㎚ Same

주) 본 ‘규격적합 조사표’는 구매규격에 적합한 모델을 명시한 표로서, 실질적 경쟁성을 파악하기 위해 입찰 전 공개될 수 있으며, 개찰 후 기술검토 시 심사기준이 되므로 작성 시 주의를 요함.

외국산 기자재 구매규격·시장조사서(서식)

[작성대상: 2개사 이상 대비규격(핵심규격 기준) 작성이 불가한 경우]

경쟁입찰 대상인데 대비규격 작성이 불가한 경우로 상·하위 규격 제품을 모두 조사하여야 함

또한, 수요목적은 고려하지 않고 막연히 특정사 제품이 좋다는 사유로 작성해서는 안됨

□ 품명

* 영문과 한글 병행

□ 수요목적

ㅇ

ㅇ

□ 수요목적상 요구되는 핵심규격 또는 성능

중요도 순위	항 목	규격(제원)	비 고
1
2
3

* 구매규격 중에서 중요도 순위로 3가지 이내로 기재

* 핵심규격이나 성능은 수요목적상 요구되는 산출치를 말하며,  특정사의 특정 처리방식을

핵심규격(성능)으로 기재해서는 안됨

□ 제조업체 조사내역

구분	제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)		국내 대리점 등 연락처
			모델명	규격(제원)	회사명	담당자	전화
상위 규격
동등 (유사) 규격
하위 규격

* 실질적인 시장조사 내역을 파악하기 위한 것으로 1개 업체만 조사된 경우는 요청서 반려조치 예정

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격은 구매규격 중 핵심규격(중요도 1순위) 기준

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격별로 조사된 제조업체(가능한 2개 이상)를 기재

□ 수요목적상 요구되는 국제 또는 국내 표준규격 여부

* 국제 기구 등의 가이드라인이나 국내 법규상 요구되는 기준 등

□ 심의회 등에서 구매규격 선정 및 경쟁성 검토여부

* 심의회 개최여부, 검토대상 업체명, 검토대상 핵심 규격 등 기재(심의결과 첨부도 가능)

* 심의회가 없었다면 내부보고 자료를 첨부

□ 구매요구 물품의 다른 기관 사용사례

구분	사용기관		제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)
					모델명	규격(제원)
	기관명	소재국
상위 규격
동등 (유사) 규격
하위 규격

* 상,하위 규격에 관계없이 공공 또는 민간기관 사용사례 기재

* 국내에 사용사례가 없으면 외국의 유사기관이 사용하고 있는 사례를 기재

□ 구매요청 규격보다 낮은 규격을 구매하면 안되는 사유(수요목적 기준)

* 핵심규격(1,2,3순위)이 수요 목적상 ‘왜’ 필요한지(하위규격 사용 시 기술적 문제 포함)를 기재

□ 기타 수요기관 의견

ㅇ 구매규격 중 상기 핵심규격 기준으로 동등이상 제품이 입찰에 응할 경우 수용여부

ㅇ 시장조사 관련 수요기관의 종합 의견

□ 붙임자료

ㅇ 조사업체별 견적서 각 1부

201 .  .  .

수요기관장     (인)

대비모델 조사서(서식)

소액외자(4만불 이하에 한함)

관세 분류 번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품명 Commodity	수량/단위 Q'ty/Unit	대비모델(2개사 이상)						비고 Remark
				단가(U$) Price	금액(U$) Total Price	제작사	모델명	국내공급업체	전화번호

※ 대비모델은 경쟁 가능한 2개사 이상을 기재하시고 대비모델은 견적서 규격검토를 생략합니다.

상기 대비모델은 구매규격에 대하여 충족함을 확인합니다.

201 .  .  .

수요기관장     (인)

수 의 계 약  사 유 서(작성예시)

1. 사    유

o 구매요청한 품목은 기 도입된 (장비명)의 유지보수를 위한 부품으로서 국산대체가 불가능하고 또한 장비의 품질확보를 위하여 원제작자의 부품을 구매하고자 함

2. 관련 법규

o 국가를당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 1항 2호 사목

( 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우)

3. 계약대상자 주소

o 국내 대리점(회사명 및 주소, 전화,Fax)

o 공급자(회사명 및 주소, 전화,Fax)

o 제작자(회사명 및 주소, 전화,Fax)

4. 기 보유장비 현황

장 비 명	구입년도	보유대수	조달청계약번호

201 .  .  .

수요기관장     (인)